## Slide 1: BÖLÜM V Sınıflandırma ve Uygunluk Değerlendİrme
SERİAN DOMA
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ, MSC.

## Slide 2: Kapsam
Kesim 1 Sınıflandırma
  Madde 51 Cihazların sınıflandırılması
Kesim 2 Uygunluk Değerlendirme
  Madde 52 Uygunluk değerlendirme prosedürleri
  Madde 53 Uygunluk değerlendirme prosedürlerine onaylanmış kuruluşların dahil olması
  Madde 54 Belirli sınıf III ve sınıf IIb cihazlar için klinik değerlendirme konsültasyon prosedürü
Ek VIII

## Slide 3: Kapsam
Kesim 2 Uygunluk Değerlendirme
  Madde 55 Belirli sınıf III ve sınıf IIb cihazların uygunluk değerlendirmelerinin detaylandırılma mekanizması
  Madde 56 Uygunluk sertifikaları
  Madde 57 Onaylanmış kuruluşlara ve uygunluk sertifikalarına ilişkin elektronik sistem
  Madde 58 OK‘nın gönüllü değişimi
  Madde 59 Uygunluk Değerlendirme Prosedürlerinden Sapma
  Madde 60 Serbest satış sertifikası

## Slide 4: Bölüm 5 Kesim Sınıflandırma
Madde 51 Cihazın Sınıflandırılması,
Riskine göre Sınıf I, Iıa, Iıb ve III’tür.
Sınıflandırma, Ek VIII uyarınca yürütülür.
Ek VIII
Guidance on classification of medical devices
MDCG 2021-24

## Slide 5: Bölüm 5 Kesim 2 Uygunluk Değerlendirme
Madde 52 Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri,
İmalatçılar, bir cihazı piyasaya arz etmeden önce, IX ila XI. Eklerde belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürleri uyarınca bu cihazın uygunluğunun değerlendirmesini üstlenir.

## Slide 6: Bölüm 5 Kesim 2 Uygunluk değerlendirme
Hariç tutulanlar; süturlar (cerrahi iplikler), zımba telleri, dental dolgular, dental braketler, diş kronları, vidalar, kamalar, plakalar, teller, pinler, klipsler ve konnektörler. Bu liste komisyon tarafından genişletilebilir.
Madde 52 Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri,
Sınıf III
  Ek IX
  Ek X + XI
Sınıf IIb
  Ek IX Bölüm I + III + Md 4(Bölüm II teknik dokümantasyon)
    İmplante edilebilir ise her cihaz için
    İmplante edilemeyen ise her jenerik gruptan en az bir cihaz
  Ek X + XI
Sınıf IIa
  Ek IX Bölüm I + III + Md 4(Bölüm II teknik dokümantasyon)
    her kategoriden en az bir cihaz (OK gerekçe)
  Ek XI Md 10 / 18 + MDR Ek II + III
    her kategoriden en az bir cihaz (OK gerekçe)
Sınıf I
  Ek IX Bölüm I + III
  Ek XI Kısım A

## Slide 7: Bölüm 5 Kesim 2 Uygunluk değerlendirme
Madde 52 Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri,
Sınıf I ürünler için OK’nın sorumlulukları;
Is yalnızca sterilizasyon
Im yalnızca metrolojik gereklilikler
Ir , cihazın temizliği, dezenfeksiyonu, sterilizasyonu, bakımı, fonksiyonel testleri ve ilgili kullanım talimatlarına ilişkin hususlar başta olmak üzere cihazın yeniden kullanımındaki hususlar

## Slide 8: Bölüm 5 Kesim 2 Uygunluk değerlendirme
Madde 52 Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri,
Ismarlama üretilen tıbbi cihazlar için;
Ek XIII de yer alan prosedürler izlenir.
Sınıf III implante edilebilir ise Ek IX Bölüm I veya Ek XI Kısım A
2003/83/AT direktifi kapsamında Tıbbi ürün bulunması durumunda ;
Madde 52 3,4,6 veya 7. paragrafına ek olarak Ayrıca Ek IX 5.2 veya Ek X 6.kesimde belirlenen prosedürlerde uygulanır.
hayvan kaynaklı transplantlara, dokulara veya hücrelere ya da bunların türevlerine ya da bunları içeren veya bunlardan oluşan ürünler içermesi durumunda;
Madde 52 3,4,6 veya 7. paragrafına ek olarak Ayrıca Ek IX 5.3 veya Ek X 6. 6.kesimde belirlenen prosedürlerde uygulanır.
insan vücuduna girmesi veya deriye uygulanması amaçlanan ve insan vücudu tarafından absorbe edilen ya da insan vücudu içinde lokal olarak dağılan maddelerden veya madde kombinasyonlarından oluşan cihazlar sözkonusu olduğunda
Madde 52 3,4,6 veya 7. paragrafına ek olarak Ayrıca Ek IX 5.4 veya Ek X 6.kesimde belirlenen prosedürlerde uygulanır.
Araştırma amaçlı cihazlar;
62 ile 81. madde gereklilikleri

## Slide 9: Bölüm 5 Kesim 2 Uygunluk değerlendirme
Madde 53 Uygunluk Değerlendirme Prosedürlerine OK’nın dahil olması,
İmalatçı kendi kapsamında atanmış olan istediği OK ile çalışabilir. Aynı kapsamda başka bir OK ‘ya başvuru yapamaz.
İmalatçı başvurusunu geri çekerse OK elektronik sistem vasıtasıyla diğer OK’ları bildirir.
İmalatçı; bir onaylanmış kuruluşa başvururken, başka bir onaylanmış kuruluşa yapmış olduğu başvuruyu ilgili onaylanmış kuruluşun kararından önce geri çekip çekmediğini beyan eder ve aynı uygunluk değerlendirmesine ilişkin başka bir onaylanmış kuruluş tarafından reddedilmiş olan önceki herhangi bir başvurusu hakkındaki bilgileri temin eder.
OK’lar tüm bu bilgileri imalatçıdan isteyebilir.
OK personeli uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde bağımsız olmalıdır !!!!

## Slide 10: Bölüm 5 Kesim 2 Uygunluk değerlendirme
Madde 54 Belirli sınıf III ve sınıf IIb cihazlar için klinik değerlendirme konsültasyon prosedürü
Hangi cihazlar sorumlu;
sınıf III implante edilebilir cihazlar
Kural 12 sınıf Iıb aktif tıbbi cihazlar( tıbbi ürünü tatbik etmek ve /veya uzaklaştırmak amacıyla kullanılan cihazlar)
Ne zaman gerek duyulmayacak
Yeniden belgelendirme denetimlerinde (MDR kapsamında!!!)
cihaz, aynı kullanım amacı için aynı imalatçı tarafından hali hazırda pazarlanan bir cihazın modifiye edilmesi yoluyla tasarlanmış olduğunda, imalatçının, modifikasyonların cihazın fayda/risk oranını olumsuz bir şekilde etkilemediğini onaylanmış kuruluşu tatmin edecek şekilde göstermesi şartıyla
Cihaz tipinin veya kategorisinin klinik değerlendirme ilkelerinin, ortak spesifikasyonlarda (OS) ele alınmış olması ve onaylanmış kuruluşun, bu cihazın imalatçısının klinik değerlendirmesinin, bu tür cihazın klinik değerlendirmesiyle ilgili ortak spesifikasyonlara (OS) uyduğunu teyit etmesi durumunda
OK klinik değerlendirme konsültasyon prosedürünü yetkili otoritelere, onaylanmış kuruluşlardan sorumlu otoriteye ve Komisyona bildirir. Bu bildirim, klinik değerlendirmenin değerlendirilmesi raporuyla beraber olur.
MDCG 2019-3
Madde 54(2)b’nin Yorumlanması- sadece MDR kapsamında olmak zorunda değil!!!!!

## Slide 11: Bölüm 5 Kesim 2 Uygunluk değerlendirme
Madde 55: Belirli sınıf III ve sınıf IIb cihazların uygunluk değerlendirmelerinin detaylandırılma mekanizması
Sınıf III implante edilebilir cihazlar ve kural 12 kapsamında sınıf IIb aktif tıbbi cihazlar için verilen sertifikalar OK’lar tarafından Eudamed vasıtasıyla yetkili otoritelere bildirilir. Bildirimlerde bulunması gerekenler;
SSCP(sınıf III cihazlar için)
OK değerlendirme raporu
kullanım kılavuzu
uzman heyeti bilimsel görüşü (uzman heyeti ve OK arasında görüş farklılığı var ise OK’nın gerekçelendirmesi ile birlikte) (madde 54’e göre)
Sertifikalar ve bildirimleri

## Slide 12: Bölüm 5 Kesim 2 Uygunluk değerlendirme
Madde 55: Belirli sınıf III ve sınıf IIb cihazların uygunluk değerlendirmelerinin detaylandırılma mekanizması
Yetkili otorite ve uygulanabilir olduğunda komisyon ilave prosedürler uygulayabilir ve gerekli olduğunda tedbirler alabilir.
MDCG ve uygulanabilir hallerde komisyon makul endişelere dayanarak cihazların güvenlilik ve performansıyla ilgili uzman heyetlerinden bilimsel görüş isteyebilir.
Sertifikalar ve bildirimleri