## Slide 1
2017 / 745 / EU
MEDICAL DEVICE REGULATION
2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ
Chapter V; Annex IV, V, VII, XII, XVI
SERİAN DOMA
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ, MSC.

## Slide 2: İçerik
Beşinci Kısım
  Madde 51 Cihazların sınıflandırılması
    Ek VIII Sınıflandırma Kuralları
  Madde 57 Onaylanmış kuruluşlara ve uygunluk sertifikalarına ilişkin elektronik sistem
  Madde 56 Uygunluk Sertifikaları
    Ek XII Bir Onaylanmış Kuruluş Tarafından Düzenlenen Sertifikalar
  Madde 58 Onaylanmış kuruluşun gönüllü değişimi
  Madde 59 Uygunluk değerlendirme prosedürlerinden sapma
  Madde 60 Serbest satış sertifikası
Ek IV AB Uygunluk Beyanı
Ek V CE Uygunluk İşareti
Ek XVI 1 inci Maddenin İkinci Fıkrasında Atıfta Bulunulan Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarının Listesi
MDCG 2021-24
Notes: MDCG 2021-24: Guidance on classification of medical devices

## Slide 3
BEŞİNCİ KISIM Madde 51
Cihazların Sınıflandırılması

## Slide 4: Beşinci Kısım Madde 51 Cihazların Sınıflandırılması
Cihazlar, cihazların kullanım amacı ve yapısı gereği barındırdığı riskler dikkate alınarak Sınıf I, IIa, IIb ve III’e ayrılır.
Sınıflandırma, VIII. Ek uyarınca yürütülür.

## Slide 5: Beşinci Kısım Madde 51 Cihazların Sınıflandırılması
Eğer üretici tarafından Ek VIII'e göre beyan edilen cihazın sınıfı ve OK tarafından belirlenen cihazın sınıfı, farklı ise:
Aşağıdaki şartlara uygun yetkili otoriteye başvuru yapılır:
  İmalatçının kayıtlı iş yerinin bulunduğu üye devletin yetkili otoritesine,
  İmalatçının Birlik’ te kayıtlı bir iş yerine sahip olmadığı durumlarda, yetkili temsilcinin kayıtlı iş yerinin bulunduğu üye devletin yetkili otoritesine
  Henüz imalatçı tarafından yetkili otorite belirlenmemişse, OK’ya başvuru sırasında sunması gereken niyet mektubunu düzenleyen yetkili temsilcinin kayıtlı iş yerinin bulunduğu üye devletin yetkili otoritesine.
  Yetkili otorite, sınıflandırmaya ilişkin kararını MDCG'ye ve Komisyon’a bildirmelidir.

## Slide 6: Beşinci Kısım Madde 51 Cihazların Sınıflandırılması
Bir Üye Devletin talebi üzerine veya kararı ile Komisyon, MDCG’ye danıştıktan sonra, aşağıdakilere karar verecektir:
Ek VIII'in, bu cihazların sınıflandırılmasını belirlemek amacıyla belirli bir cihaza veya cihaz kategorisine veya cihaz grubuna uygulanması;
Cihazın, yeni bilimsel kanıtlara dayalı halk sağlığı nedenleriyle veya vijilans ve piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sırasında mevcut olan herhangi bir bilgiye dayanarak ortaya çıkması nedeniyle yeniden sınıflandırılması.

## Slide 7
Ek VIII
Sınıflandırma Kuralları
MDCG 2021-24

## Slide 8: EK VIII SINIFLANDIRMA KURALLARI
BÖLÜM I
SINIFLANDIRMA KURALLARINA
ÖZEL TANIMLAR

## Slide 9: EK VIII SINIFLANDIRMA KURALLARI
1.KULLANIM SÜRESİ
1.1. ‘Geçici’, normalde 60 dakikadan az bir süre için sürekli kullanılması amaçlanandır.
1.2. ‘Kısa süreli’, normalde 60 dakika ile 30 gün arasındaki bir süre için sürekli kullanılması amaçlanandır.
1.3. ‘Uzun süreli’, normalde 30 günden fazla bir süre için sürekli kullanılması amaçlanandır.
BÖLÜM I
SINIFLANDIRMA KURALLARINA ÖZEL TANIMLAR

## Slide 10: EK VIII SINIFLANDIRMA KURALLARI
2. İNVAZİV VE AKTİF CİHAZLAR
2.1. ‘Vücut açıklığı’, gözyuvasının dış yüzeyini de içeren vücuttaki herhangi bir doğal açıklık ya da stoma gibi herhangi bir kalıcı yapay açıklıktır.
2.2. ‘Cerrahi invaziv cihaz’:
  bir cerrahi müdahaleyle veya bir cerrahi operasyon kapsamında, vücut açıklıklarının mukoza zarlarından geçenler de dahil olmak üzere, vücut yüzeyinden geçerek vücut içerisine penetre olan invaziv cihazdır ve
  vücut açıklığından geçmenin dışında bir yolla penetrasyona yol açan cihazdır.
BÖLÜM I
SINIFLANDIRMA KURALLARINA ÖZEL TANIMLAR

## Slide 11: EK VIII SINIFLANDIRMA KURALLARI
2.3. ‘Yeniden kullanılabilir cerrahi alet’, bir aktif cihaza bağlantı olmaksızın, kesme, delme, biçme, kazıma, sıyırma, klempleme, geri çekme, klipsleme veya benzer prosedürlerde cerrahi kullanımı amaçlanan ve imalatçı tarafından, temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon gibi uygun prosedürlerin yürütülmüş olmasının ardından yeniden kullanılmak üzere tasarlanan alettir.
2.4. ‘Aktif terapötik cihaz’, bir hastalığın, yaralanmanın veya sakatlığın tedavisi ya da hafifletilmesi amacıyla, biyolojik fonksiyonları veya yapıları desteklemek, değiştirmek, ikame etmek veya eski haline getirmek için, tek başına ya da başka cihazlarla birlikte kullanılan herhangi bir aktif cihazdır.
BÖLÜM I
SINIFLANDIRMA KURALLARINA ÖZEL TANIMLAR

## Slide 12: EK VIII SINIFLANDIRMA KURALLARI
2.5. ‘Tanı ve izleme amaçlı aktif cihaz’, fizyolojik durumları, sağlık durumlarını, hastalıkları veya konjenital bozuklukları tespit etmeye, teşhis etmeye, izlemeye ya da tedavi etmeye yönelik bilgileri temin etmek için, tek başına ya da başka cihazlarla birlikte kullanılan herhangi bir aktif cihazdır.
2.6. ‘Merkezi dolaşım sistemi’, arteriae pulmonales, aorta ascendens, arcus aortae, bifurcatio aortae’ya kadar aorta descendens, arteriae coronariae, arteria carotis communis, arteria carotis externa, arteria carotis interna, arteriae cerebrales, truncus brachiocephalicus, venae cordis, venae pulmonales, vena cava superior ve vena cava inferior kan damarlarıdır.
BÖLÜM I
SINIFLANDIRMA KURALLARINA ÖZEL TANIMLAR

## Slide 13: EK VIII SINIFLANDIRMA KURALLARI
2.7. ‘Merkezi sinir sistemi’, beyin, beyin omurilik zarı ve omuriliktir.
2.8. ‘Yaralı deri veya yaralı mukoza zarı’, bir patolojik değişiklik veya hastalık ya da yaralanma sonucunda değişiklik gösteren deri bölgesi veya mukoza zarıdır.
BÖLÜM I
SINIFLANDIRMA KURALLARINA ÖZEL TANIMLAR

## Slide 14: EK VIII SINIFLANDIRMA KURALLARI
BÖLÜM II
UYGULAMA KURALLARI

## Slide 15: EK VIII SINIFLANDIRMA KURALLARI
Sınıflandırma kurallarının uygulanması, cihazların kullanım amacına dayanır.
Cihazın başka bir cihazla birlikte kullanılması amaçlanıyorsa, sınıflandırma kuralları, cihazların her birine ayrı ayrı uygulanır. Aksesuarlar, birlikte kullanıldıkları cihazdan ayrı sınıflandırılır. (Ek XVI)
Bir cihazı çalıştıran veya cihazın kullanımını etkileyen yazılım, cihaz ile aynı sınıfta yer alır. Yazılım, başka bir cihazdan bağımsızsa, kendi başına sınıflandırılır.
BÖLÜM II
UYGULAMA KURALLARI

## Slide 16: EK VIII SINIFLANDIRMA KURALLARI
Cihazın sadece veya asli olarak vücudun belirli bir bölümünde kullanılması amaçlanmıyorsa, cihaz, belirtilen en kritik kullanıma dayanılarak değerlendirilir ve sınıflandırılır.
Cihazın kullanım amacına dayanarak, aynı cihaza birçok kural ya da aynı kural dahilinde birçok alt kural uygulanıyorsa, en yüksek sınıflandırmayı sağlayan en katı kural ve alt kural uygulanır.
BÖLÜM II
UYGULAMA KURALLARI

## Slide 17: EK VIII SINIFLANDIRMA KURALLARI
(3.6) Kullanım süresi hesaplanırken sürekli kullanım;
  bir işlem sırasında kullanıma geçici olarak ara verilmesine ya da temizlik veya dezenfeksiyon gibi amaçlar için cihazın geçici olarak kullanım dışı bırakılmasına bakılmaksızın, aynı cihazın kullanım süresinin tamamıdır. Kullanıma ara vermenin veya kullanım dışı bırakmanın geçici olup olmadığı, kullanıma ara verildiği ya da cihazın kullanım dışı bırakıldığı dönemin öncesindeki ve sonrasındaki kullanım süresiyle ilişkili olarak belirlenir ve
  imalatçı tarafından aynı tipte başka bir cihazla ivedilikle değiştirilmesi amaçlanan bir cihazın toplam kullanımıdır.
BÖLÜM II
UYGULAMA KURALLARI

## Slide 18: EK VIII SINIFLANDIRMA KURALLARI
Bir cihaz, söz konusu hastalık veya duruma ilişkin tanıyı kendisi sağladığında ya da tanıya yönelik belirleyici bilgiler sağladığında, bu cihazın doğrudan tanıya olanak verdiği kabul edilir.
BÖLÜM II
UYGULAMA KURALLARI

## Slide 19: MDD – MDR Sınıflandırma

## Slide 20: MDD – MDR Sınıflandırma
Notes: MDD EK 9 – MDR EK 8

## Slide 21: Ek VIII Sınıflandırma Kuralları
MDCG 2021-24
MDCG 2022-5
Notes: MDCG 2021-24: Guidance on classification of medical devices
MDCG 2022-5: Guidance on borderline between medical devices and medicinal products under Regulation (EU) 2017/745 on medical devices

## Slide 22: Ek VIII Sınıflandırma Kuralları
Kural 1 –İnvaziv olmayan cihazlar diğer kuralları
karşılamıyorsa Sınıf I
    (MDD ile aynı)
Kural 2 –Aktarım (channelling) ya da muhafaza amaçlı cihazlar
    kan torbaları hariç olmak üzere, kan veya diğer vücut sıvılarını nakletmek veya depolamak için ya da organları, organ parçalarını veya vücut hücrelerini ve dokularını depolamak için kullanımı amaçlanıyorsa, sınıf IIa
    sınıf IIa veya daha yüksek aktif cihaza bağlanabiliyorsa
    sınıf IIa
    MDD ile aynı fakat sadece Kan torbaları sınıf IIb olarak sınıflandırılır maddesi eklenmiştir.
İnvaziv Olmayan Cihazlar
Kural 1-4
MDCG 2021-24
MDCG 2022-5

## Slide 23: Ek VIII Sınıflandırma Kuralları
Kural 3 –Kan, vücut sıvıları ya da diğer sıvıların biyolojik/kimyasal bileşimi değiştirmek amaçlı noninvaziv cihazlar Sınıf Iıb
  Gaz veya ısı filtrasyonu, alışverişini, santrifüjünü içeriyorsa
  Sınıf IIa
«insan doku ve hücreleri»
  MDD’ye ek olarak; Vücuttan alınan hücre, doku, organlara doğrudan temas halinde in vitro kullanımı amaçlanan cihazlar
  (IVF, organ saklama solüsyonları vb.) Sınıf III
İnvaziv Olmayan Cihazlar
Kural 1-4
MDCG 2021-24
MDCG 2022-5

## Slide 24: Ek VIII Sınıflandırma Kuralları
Kural 4 –Hasarlı deri ile temas eden noninvaziv cihazlar
        (MDD ile aynı)
        salgıların (eksüdaların) baskılanması veya emilimi için, mekanik bir bariyer olarak kullanılmaları amaçlanıyorsa, sınıf I
        asli olarak yaralı derinin veya mukoza zarının mikro çevresine etki etmesi amaçlanıyorsa, sınıf IIa
        olarak dermis tabakasını veya mukoza zarını tahrip etmiş olan deri yaralanmaları için kullanılması amaçlanıyorsa ve iyileşmeyi sadece ikincil amaç olarak sağlayabiliyorsa,
        sınıf IIb
«hasarlı mukoz membran»
kural, yaralı mukoza zarına temas eden invaziv cihazlara da uygulanır.
İnvaziv Olmayan Cihazlar
Kural 1-4
MDCG 2021-24
MDCG 2022-5

## Slide 25: Ek VIII Sınıflandırma Kuralları
Kural 5 –Sınıf I aktif cihaz bağlanması amaçlanan invaziv cihazlar
    (MDD ile aynı)
    geçici kullanım Sınıf I
    kısa süreli kullanım Sınıf IIa; ancak ancak yutağa kadar olan ağız boşluğunda, kulak zarına kadar olan kulak kanalında veya nazal boşlukta kullanılıyorsa sınıf I
    uzun süreli kullanım Sınıf IIb; ancak ancak yutağa kadar olan ağız boşluğunda, kulak zarına kadar olan kulak kanalında veya nazal boşlukta kullanılıyorsa ve mukoza zarı tarafından emilme ihtimali yoksa sınıf IIa
    sınıf IIa ve üstü aktif cihazlara bağlanıyorsa Sınıf IIa
İnvaziv Cihazlar
Kural 5-8

## Slide 26: Ek VIII Sınıflandırma Kuralları
Kural 6 –Geçici kullanımı amaçlanan cerrahi invaziv cihazlar sınıf IIa
    (MDD ile aynı)
    yeniden kullanılabilir cerrahi aletler sınıf I
    İlaçları potansiyel olarak tehlikeli bir şekilde uygulamak için tasarlanmışsa Sınıf IIb
    iyonlaştırıcı radyasyon formunda enerji sağlama amaçlıysa
    Sınıf IIb
    biyolojik bir etkiye sahip ise ya da tamamıyla veya çoğunlukla absorbe ediliyorsa Sınıf IIb
    özellikle kalp veya merkezi dolaşım sistemine ya da merkezi sinir sistemine doğrudan temas halinde kullanım amaçlı ise, sınıf III
    Özellikle kalp veya merkezi dolaşım sistemi ile ilgili bir bozukluğu, vücudun bu bölümlerine doğrudan temas yoluyla, kontrol etme, teşhis etme, izleme veya düzeltme amaçlı ise, sınıf III
İnvaziv Cihazlar
Kural 5-8

## Slide 27: Ek VIII Sınıflandırma Kuralları
Kural 7 –Kısa süreli kullanımı amaçlanan cerrahi invaziv cihazlar
Sınıf IIa
    (MDD ile aynı)
    vücutta kimyasal değişime uğrama amaçlı (dişlere yerleştirilen cihazlar hariç) sınıf IIb
    İlaç vermeye yöneliktir (dişlere yerleştirilen cihazlar hariç)
    Sınıf IIb
    Enerji / iyonlaştırıcı radyasyon sağlıyorsa Sınıf IIb
    biyolojik ve tamamıyla veya çoğunlukla absorbe ediliyorsa
    Sınıf III
    özellikle kalp veya merkezi dolaşım sistemi ile ilgili bir bozukluğu, vücudun bu bölümlerine doğrudan temas yoluyla, kontrol etme, teşhis etme, izleme veya düzeltme amaçlı ise
    Sınıf III
    kalp veya merkezi dolaşım sistemine ya da merkezi sinir sistemine doğrudan temas halinde kullanım amaçlı ise
    Sınıf III
İnvaziv Cihazlar
Kural 5-8

## Slide 28: Ek VIII Sınıflandırma Kuralları
Kural 8 –İmplante edilebilir ve uzun süreli kullanımı amaçlanan cerrahi invaziv cihazlar Sınıf IIb
    Dişlere yerleştirme amaçlıysa Sınıf Iıa
    biyolojik bir etkiye sahip ise ya da tamamıyla veya çoğunlukla absorbe ediliyorsa Sınıf III
    MDD’ye ek olarak; Tıbbi ürünleri tatbik etmesi amaçlanıyor ise sınıf III olarak sınıflandırılır, Aktif implante edilebilir cihazlar veya bunların aksesuarları ise sınıf III olarak sınıflandırılır.
« Meme implantları ve cerrahi meşler, total/ kısmi eklem replasman cihazları, spinal disk replasmanı cihazları ve omurgaya direkt temas eden implantlar sınıf III »
İnvaziv Cihazlar
Kural 5-8

## Slide 29: Ek VIII Sınıflandırma Kuralları
Kural 9 –Enerji vermesi ya da enerji değişimi yapması amaçlanan aktif terapötik cihazlar Sınıf IIb
«Terapötik amaçlara yönelik iyonlaştırıcı radyasyon yayan cihazlar ve bunları kontrol eden/ izleyen/ doğrudan etkileyen cihazlar sınıf IIb»
«Aktif implante edilebilir cihazların performansını kontrol etmek/ izlemek/ doğrudan etkilemek amaçlı cihazlar sınıf III»
Aktif Cihazlar Kural 9- 13

## Slide 30: Ek VIII Sınıflandırma Kuralları
Kural 10 –Tanı ve izleme amaçlı cihazlar Sınıf IIa
gözle görülebilir bir spektrumda hastanın vücudunu aydınlatması amaçlananıyorsa Sınıf I
iyonlaştırıcı radyasyon yaymayı amaçlayan aktif cihazlar Sınıf IIb
«Hastanın ani tehlikede olduğu klinik durumlarda tanılama amaçlı aktif cihazlar sınıf IIb»
Aktif Cihazlar Kural 9- 13

## Slide 31: Ek VIII Sınıflandırma Kuralları
Kural 11 –Tanı ve tedavi amaçlı karar almak için kullanılan yazılımlar
    Tanı veya tedavi amaçlı kararlar almak için kullanılan bilgileri sağlayan yazılımlar sınıf IIa
    Bir kişinin sağlık durumunda ciddi bozulma veya cerrahi bir müdahaleye neden olabilecek bir etkiye sahip ise, bu yazılımlar sınıf IIb
    Ölüm veya bir kişinin sağlık durumunda geri dönüşü olmayan bir bozulmaya neden olabilecek bir etkiye sahip ise, bu yazılımlar sınıf III
    Fizyolojik süreçleri izlemesi amaçlanan yazılımlar
    sınıf IIa
    Ancak, hayati fizyolojik parametrelerin izlenmesi amaçlanıyorsa ve bu parametrelerdeki varyasyonlar hastada ani tehlike ile sonuçlanabilecek nitelikteyse, bu yazılımlar sınıf IIb
    Diğer tüm yazılımlar sınıf I
Aktif Cihazlar Kural 9- 13
Yeni
MDCG 2019-11

## Slide 32: Ek VIII Sınıflandırma Kuralları
Kural 12 –MDD Kural 11 -Tıbbi ürünleri, vücut sıvılarını ve diğer maddeleri vücuda tatbik etmek/ vücuttan uzaklaştırmak amaçlı cihazlar Sınıf IIa
        (MDD ile aynı)
        Potansiyel olarak tehlikeliyse Sınıf IIb
Kural 13-MDD Kural 12 –Diğer tüm aktif cihazlar Sınıf I
            (MDD ile aynı)
Aktif Cihazlar Kural 9- 13

## Slide 33: Ek VIII Sınıflandırma Kuralları
Kural 14 – MDD Kural 13 Tıbbi ürün ihtiva eden cihazlar
«İnsan kanı veya plazmasından elde edilen ürünler»
    Sınıf III
Kural 15 –MDD Kural 14 -Doğum kontrolü ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşmasının önlenmesi amaçlı cihazlar
Sınıf IIb
    (MDD ile aynı)
    implante edilebilir veya uzun süreli invaziv Sınıf III
Kural 16 –MDD Kural 15 -Tıbbi cihazları dezenfekte etmek amaçlı cihazlar Sııf IIa
«Sterilize etmeye yönelik cihazlar» Sınıf IIa
Kural 17 –MDD Kural 16 - X-ışınıyla oluşturulan görüntüleri kayıt amaçlı cihazlar Sınıf IIa
Kural 18-MDD Kural 17 –Hayvan kaynaklı dokular içeren cihazlar
«İnsan kaynaklı dokular, hücreler, türevleri ve hayvan kaynaklı hücreler, türevleri» Sınıf III
Özel Kurallar
14- 22

## Slide 34: Ek VIII Sınıflandırma Kuralları
Kural 19 –Nanomateryaller
«Nanomateryal içeren ya da nanomateryalden oluşan cihazlar en az sınıf IIa»
Kural 20 –Tıbbi ürünün inhalasyon yoluyla verildiği invaziv cihazlar
«(cerrahi invaziv cihazlar hariç) sınıf IIa»
«Etki mekanizması tıbbi ürünün etkililiği/kalitesini etkiliyorsa ya da yaşamı tehdit eden durumların tedavisinde kullanılması amaçlanıyor ise sınıf IIb»
Kural 21 –Deriden veya vücut açıklıklarından uygulanan, vücut tarafından emilen ya da vücutta lokal dağılan maddelerden oluşan cihazlar
«En az sınıf IIa»
«Sistemik absorbsiyon, etki gösterdiği yer ve uygulama yerine göre sınıflandırma»
Kural 22- Bütünleşik tanı fonksiyonu olan aktif terapötik cihazlar (otomatik harici defibrilatörler gibi) «sınıf III»
Özel Kurallar
14- 22
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Notes: Kural 19
- yüksek veya orta iç maruziyet potansiyeline sahipse, sınıf III olarak sınıflandırılır;
- düşük iç maruziyet potansiyeline sahipse, sınıf IIb olarak sınıflandırılır ve
- göz ardı edilebilir bir iç maruziyet potansiyeline sahipse, sınıf IIa olarak sınıflandırılır.

## Slide 35
Madde 56
Uygunluk Sertifikaları

## Slide 36: Madde 56 Uygunluk Sertifikaları
Sertifikaların asgari içeriği Ek 12’de belirtildiği gibidir.
Sertifikalar Otorite tarafından belirlenen resmi bir Birlik dilinde hazırlanır.
Sertifikalar; beş yılı aşmayacak şekilde belirtildikleri süre boyunca geçerli olacaktır.
Bir sertifikaya yapılan herhangi bir ek, eklemenin yapıldığı sertifika geçerli olduğu sürece geçerli olmaya devam eder.
Sertifikalar yeniden değerlendirme yapılarak, 5 yıldan fazla olmayacak şekilde uzatılabilir.
Onaylanmış kuruluşlar, belirli hasta grupları için bir cihazın kullanım amacına kısıtlamalar getirebilir veya imalatçılardan spesifik PMCF çalışmaları yürütmesini talep edebilir.
Notes: MDCG 2020-7: Piyasaya Arz Sonrası Klinik Takip (PMCF) Planı Şablonu İmalatçılar ve Onaylanmış Kuruluşlar için Rehber
MDCG 2020-8: Piyasaya Arz Sonrası Klinik Takip (PMCF) Değerlendirme Raporu Şablonu İmalatçılar ve Onaylanmış Kuruluşlar için Rehber

## Slide 37: Madde 56 Uygunluk Sertifikaları
Onaylanmış kuruluş, verilen sertifikayı askıya alabilir, geri çekebilir ya da herhangi bir kısıtlama getirebilir.
Onaylanmış kuruluş, tadilleri ve ekleri dahil olmak üzere, düzenlenen sertifikalarla ilgili ve askıya alınan, askıdan indirilen, geri çekilen veya reddedilen sertifikalarla ve sertifikalara getirilen kısıtlamalarla ilgili her bilgiyi elektronik sisteme girer.
Bu bilgiler, kamunun erişimine açık olur.
Komisyon, Ek 12’de belirtilen sertifikaların asgari içeriğini tadil edebilir.

## Slide 38
Ek XII
Bir Onaylanmış Kuruluş Tarafından Düzenlenen Sertifikalar

## Slide 39: Ek XII Bir Onaylanmış Kuruluş Tarafından Düzenlenen Sertifikalar
Mevcutsa, teknik dokümantasyonun ilgili bölümlerine veya kapsadığı cihaz veya cihazların piyasaya arzı için gerekli olan diğer sertifikalara atıf;
Onaylanmış kuruluş tarafından yapılan gözetim hakkında bilgiler
İlgili Ek’e ilişkin onaylanmış kuruluşun uygunluk değerlendirmesinin sonuçları
Sertifikanın geçerliliğine yönelik koşullar veya sınırlamalar;
Onaylanmış kuruluş imzası
Onaylanmış kuruluşun adı, adresi, kimlik numarası
İmalatçı adı, adresi
Yetkili temsilci adı, adresi (varsa)
Sertifika numarası
İmalatçı SRN numarası
Düzenleme tarihi
Geçerlilik (bitiş) tarihi
Sertifika kapsamı, detaylı ürün tanımlamaları
Sertifika revizyonu ile ilgili bilgiler
Uygunluk değerlendirme yürütülen ek atıfı,
Risk sınıfı
Basic UDI-DI
İlgili ortak spesifikasyonlara, uyumlaştırılmış standartlara atıf;
Sertifika Asgari İçeriği
Notes: *İmalatçının adı adresi elektronik sisteme kaydedilenler ile aynı olur.

## Slide 40
Madde 57
Onaylanmış kuruluşlara ve uygunluk sertifikalarına ilişkin elektronik sistem

## Slide 41: Madde 57 Onaylanmış kuruluşlara ve uygunluk sertifikalarına ilişkin elektronik sistem
Elektronik sistem yoluyla toplanan ve işlenen bilgiler; üye devletlerin yetkili otoritelerine, Komisyona, uygun olduğu hallerde onaylanmış kuruluşlara ve kamuya erişilebilir olur.
Onaylanmış Kuruluşların iştiraklerinin listesi
Ortak değerlendirme uzmanlarının listesi
OK tarafından yapılan ve değiştirilen bildirimlerle ilgili bilgiler
Onaylanmış Kuruluşların listesi
OK tarafından yapılan yeniden değerlendirme raporunun özeti
Uygunluk değerlendirmelerine ve sertifikalara yönelik bildirimler;
Sertifikalara yönelik başvuruların geri çekilmesi veya reddedilmesi;
Uygunluk sertifikalarına ilişkin bilgiler
Güvenlik ve klinik performans özeti

## Slide 42
Madde 58
Onaylanmış kuruluşun gönüllü değişimi

## Slide 43: Madde 58 Onaylanmış kuruluşun gönüllü değişimi
İmalatçı ile yeni onaylanmış kuruluş ve uygulanabilir olduğu hallerde eski onaylanmış kuruluş arasında bir anlaşma yapılmalı ve taraflarca imzalanmalıdır.
Eski onaylanmış kuruluş, ilgili cihaz için düzenlediği sertifikaları geçersiz oldukları tarihte geri çeker.

## Slide 44: Madde 58 Onaylanmış kuruluşun gönüllü değişimi
Bu anlaşma, en azından aşağıdaki hususları içermelidir:
  eski onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen sertifikaların geçersiz olacağı tarih;
  eski onaylanmış kuruluşun kimlik numarasının, tanıtım materyalleri dahil olmak üzere, imalatçı tarafından temin edilen bilgilerde hangi tarihe kadar gösterilebileceği;
  gizlilik hususları ve mülkiyet hakları dahil olmak üzere, dokümanların iletilmesi;
  eski onaylanmış kuruluşun uygunluk değerlendirme görevlerinin yeni onaylanmış kuruluşa hangi tarihten sonra verileceği;
  eski onaylanmış kuruluşun sorumlu olduğu en son seri numarası veya lot numarası.

## Slide 45
Madde 59
Uygunluk değerlendirme prosedürlerinden sapma

## Slide 46: Madde 59 Uygunluk değerlendirme prosedürlerinden sapma
Herhangi bir yetkili otorite, usulüne uygun şekilde gerekçelendirilmiş bir talep üzerine, söz konusu uygunluk değerlendirme maddesinde atıfta bulunulan prosedürlerin yürütülmediği ancak kullanımı kamu sağlığı veya hasta güvenliği ya da sağlığa yararına olan spesifik bir cihazın, ilgili üye devletin sınırları içerisinde piyasaya arz edilmesine ya da hizmete sunulmasına yetki verebilir.
Bu Üye Devlet, komisyonu ve diğer üye devletleri bilgilendirmelidir.
Komisyon, sınırlı bir süre için Birlik bölgesinin yetkilendirmesinin geçerliliğini uzatıp şartları belirleyebilir.

## Slide 47
Madde 60
Serbest Satış Sertifikası

## Slide 48: Madde 60 Serbest Satış Sertifikası
İmalatçı veya yetkili temsilcisinin isteği üzerine, imalatçının yerleşik olduğu üye devlet, serbest satış sertifikası verebilir. Serbest satış sertifikası aşağıdakileri içermelidir;
  Cihazın Temel UDI-DI'si
  Uygunluk sertifikası olduğunda, sertifikayı tanımlayan tekil numara.
Komisyon, serbest satış sertifikalarının kullanımı ile ilgili uluslararası uygulamayı dikkate alarak, serbest satış sertifikaları için bir model oluşturabilir.

## Slide 49
EK IV AB Uygunluk Beyanı

## Slide 50: EK IV AB Uygunluk Beyanı
İmalatçı &
Ticari unvan, marka
SRN
Yetkili Temsilci adı, adresi
AB uygunluk beyanının, imalatçının tamamen kendi sorumluluğu altında düzenlendiğine ilişkin bir beyan;
Temel UDI-DI
Ürün adı ve ticari adı, ürün kodu, katalog numarası
CND Kodu
Risk sınıfı
Cihazın MDR’a ve varsa diğer Birlik mevzuatına uygun olduğuna dair beyan
Kullanılan ve uygunluğun beyan edildiği ortak spesifikasyonlar (CS) atıflar
Onaylanmış Kuruluş; adı, kimlik numarası,
Yürütülen uygunluk değerlendirme eki,
Düzenlenen sertifika numarası, başlangıç ve geçerlilik tarihi
Beyanın düzenlenme yeri ve tarihi, imzalayan kişinin adı ve görevi ile birlikte bu kişinin kimin adına imzaladığının bilgisi, imza.
En son cihaz piyasaya arz edildikten sonra ;
en az 10 yıl,
implante edilebilir cihazlar için en az 15 yıl muhafaza edilir
Notes: Teknik dokümantasyon ve uygunluk beyanının düzenlenmesi ve güncel olması Mevzuata Uyum Sorumlusunun (PRRC) sorumluluğundadır. PRRC ve firma sorumlusu imzalayacak

## Slide 51
Ek V
CE Uygunluk İşareti

## Slide 52: Ek V CE Uygunluk İşareti
Ölçekli çizim aynı oranda küçültülür veya büyütülür
CE işaretinin bileşenleri olan C ve E harfleri asgari 5 mm olan aynı dikey boyuta sahip olur.
Bu asgari boyut, küçük boyutlu cihazlar için uygulanmayabilir.

## Slide 53
EK XVI
1(2) Maddesinde Atıfta Bulunulan Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarının Listesi

## Slide 54: EK XVI Ürün Listesi
1. Kontak lensler ya da göz içine veya üzerine uygulanması amaçlanan diğer gereçler.
2. Dövme ürünleri ve pirsingler (piercing) hariç olmak üzere, anatomiyi değiştirmek ya da vücut parçalarının fiksasyonu amacıyla, cerrahi invaziv yollar aracılığıyla insan vücuduna tamamen veya kısmen uygulanması amaçlanan ürünler.
3. Dövmeye yönelik olanlar hariç olmak üzere, subkütan, submukoz veya intradermal enjeksiyon ya da başka bir uygulama yoluyla fasiyal veya diğer dermal dolgu ya da mukoza zarı dolgusu olarak kullanılması amaçlanan maddeler, maddelerin kombinasyonları ya da gereçler.

## Slide 55: EK XVI Ürün Listesi
4. Liposakşın, lipoliz veya lipoplastiye yönelik ekipman gibi, yağ dokusunu azaltmak, uzaklaştırmak veya parçalamak için kullanılması amaçlanan ekipman.
5. Cilt yenilemeye, dövme silme veya tüy almaya ya da diğer cilt uygulamalarına yönelik lazerler ve yoğun atımlı ışık (IPL) ekipmanı gibi, monokromatik ve geniş spektrumda, eş fazlı ve eş fazlı olmayan kaynaklar dahil olmak üzere, insan vücudu üzerinde kullanılması amaçlanan yüksek yoğunluklu elektromanyetik radyasyon (örneğin, kızıl-ötesi/infrared, görünür ışık ve ultraviyole) yayan ekipman.
6. Beyindeki sinirsel aktiviteyi değiştirmek için, kafatasına penetre olan elektrik akımları ya da manyetik veya elektromanyetik alanlar uygulayan beyin stimülasyonu amaçlı ekipman.