## Slide 1: TIBBİ CİHAZ REGÜLASYONU (2017/745/EU) Ek I Genel Güvenlilik ve Performans Gereklilikleri
SERİAN DOMA
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ, MSC.

## Slide 2: Ek I – Genel Güvenlilik ve Performans Gereklilikleri
Bölüm I – Genel Gereklilikler
Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Gereklilikler
Bölüm III –Cihazla Birlikte Temin Edilen Bilgilere İlişkin Gereklilikler

## Slide 3: Bölüm I – Genel Gereklilikler
Madde ; Cihazlar; imalatçıları tarafından amaçlanan performansı gerçekleştirir ve normal kullanım koşullarında kullanım amaçlarına uygun olacak şekilde tasarlanır ve imal edilir
Madde; risklerin olabildiğince azaltılması gerekliliği
Madde; İmalatçılar, bir risk yönetim sistemi kurar, uygular, dokümante eder ve sürdürür.
Risk yönetimi, bir cihazın bütün yaşam döngüsü boyunca sürekli tekrarlanan bir süreç olarak kabul edilir ve düzenli sistematik güncelleme gerektirir. İmalatçılar, risk yönetimini yürütürken:
her cihaz için bir risk yönetim planı oluştur
her cihazla ilişkili tehlikeleri tanımla
Riskleri tahmin et ve değerlendir
riskleri ortadan kaldır veya kontrol et
Üretim ve PMS’den gelen bilgilerin; tehlikelerin ve bunların meydana gelme sıklığı üzerindeki etkisini ve toplam risk, fayda-risk oranı ve risk kabul edilebilirliği ile birlikte tehlikelerle ilişkili risklerin tahminleri üzerine etkisini değerlendirir ve
Kontrol önlemleri al
NEW
EN ISO 14971
Notes: 1. Madde Cihazlar; genel olarak kabul gören en son teknolojik gelişmeler dikkate alınarak; güvenli ve etkili olur ve cihazların kullanımlarıyla ilişkili olabilecek risklerin hastaya olan yararlarıyla kıyaslandığında kabul edilebilir olması ve sağlık ile güvenliğin yüksek seviyede korunmasıyla uyumlu olması şartıyla, hastaların klinik durumunu veya güvenliğini ya da kullanıcıların veya uygulanabildiği hallerde, diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmaz.

## Slide 4: Bölüm I – Genel Gereklilikler
4. Madde ; risk kontrol önlemleri en son teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak güvenlilik ilkelerine uyar. İmalatçılar riskleri azaltmak için; hem genel artık riskin hem de her bir tehlikeyle ilişkili artık riskin kabul edilebilir olarak addedilebileceği bir şekilde riskleri yönetir. En uygun çözümleri seçerken, aşağıdaki öncelik sırasına göre, imalatçılar:
Güvenilir tasarım ve imalat yoluyla mümkün olduğunca riskler ortadan kaldırılır veya azaltılır.
Risk ortadan kaldırılamazsa koruma önlemleri alınır. Alarm gibi
Kullanıcılara eğitim veya güvenliğe yönelik bilgiler (uyarılar/tedbirler/kontraendikasyonlar) verir. Artık risklere karşı bilgilendirilir.
5. Madde; kullanım hatası ile ilgili riskler kaldırılır ya da azaltılır
Cihazın ergonomik özellikler ve çevre ile ilişkili riskler azaltılır
Hedeflenen kullanıcıların tıbbi ve fiziksel durumu göz önünde bulundurulur.
6. Madde; cihazın karakteristikleri ve performansı imalatçı tarafından belirtilen cihazın kullanım ömrü süresince olumsuz etkilenmez.
Raf ömrü çalışmaları istiyoruz. Raf ömrü sonrasında paket performans(steril ise) ve ürün performans testleri

## Slide 5: Bölüm I – Genel Gereklilikler
7.Madde; amaçlanan kullanımları boyunca ve Nakliye ve depolama süresince cihazın karakteristikleri ve performansı olumsuz etkilenmeyecek şekilde tasarlanır, imal edilir ve ambalajlanır.
8. Madde ; bilinen ve öngörülebilen tüm riskler ve istenmeyen yan etkiler en aza indirilir ve bunlar faydaları ile kıyaslandığında kabul edilebilir olur.
Sıcaklık ve nem önemli
Depolama koşulları
Paketleme validasyonu
Transport validasyonu

## Slide 6: Bölüm I – Genel Gereklilikler
9.Madde; XVI. Ekte atıfta bulunulan cihazlar için, genel güvenlilik gereklilikleri; cihazın belirlenen şartlar altında ve hedeflenen amaçlara yönelik kullanıldığında bütününde bir risk teşkil etmemesi ya da kişilerin güvenliğini ve sağlığını yüksek seviyede korumayla tutarlı olarak ürünün kullanımıyla ilgili azami kabul edilebilir riskten fazla olmayan bir risk teşkil etmesi anlamına geldiği kabul edilir.
Tıbbi amaçlı olmayan cihazlar
NEW

## Slide 7: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
10.Madde Kimyasal , fiziksel ve biyolojik özellikler
10.1 Cihazlar I. Bölümde(genel gereklilikler) atıfta bulunulan karakteristiklerin ve performans gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir. Özellikle;
Toksisite ve alevlenebilir özelliği ile ilgili olarak, kullanılan malzemelerin seçimine
cihazın kulanım amacını ve ilgili olduğu hallerde; absorbsiyonunu, dağılımını, metabolizmasını ve atılımını göz önünde bulundurarak, kullanılan malzemeler ve maddeler ile biyolojik dokular, hücreler ve vücut sıvıları arasındaki uyumluluğa;
birden fazla implante edilebilir parçadan oluşan bir cihazın farklı parçaları arasındaki uyumluluğa;
süreçlerin malzeme özellikleri üzerindeki etkisine;
uygun olduğu hallerde, geçerliliği önceden kanıtlanmış biyofiziksel veya modelleme araştırma sonuçlarına;
uygun olduğu hallerde, kullanılan malzemelerin mukavemet, düktilite, kırılma direnci, aşınma direnci ve yorulma direnci gibi hususları yansıtan mekanik özelliklerine;
yüzey özelliklerine ve
cihazın tanımlanmış kimyasal ve/veya fiziksel spesifikasyonları karşıladığının doğrulamasına.

## Slide 8: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
10.Madde Kimyasal , fiziksel ve biyolojik özellikler
10.2. Taşınma , depolama ve kullanım sırasında yer alan kişiler için kontaminant ve kalıntılardan kaynaklanan riskler en aza indirecek şekilde tasarlanır, imal edilir ve ambalajlanır. Bu kontaminantlara ve kalıntılara maruz kalan dokulara, maruz kalma süresine ve sıklığına özel ihtimam gösterilir.
Paketleme Nakliye
10.3. Cihazlar temas ettikleri malzemelerle (gazlar dahil) güvenli bir şekilde kullanılabilecekleri doğrultuda tasarlanır ve imal edilir. Tıbbi ürünleri tatbik etmesi amaçlanan cihazlar; bu tıbbi ürünlere ilişkin hükümlere ve kısıtlamalara uygun olarak, ilgili tıbbi ürünlerle uyumlu olacak bir şekilde, hem tıbbi ürünlerin hem de cihazların performansının ilgili endikasyonlara ve kullanım amaçlarına uygun olarak sürdürüleceği bir şekilde tasarlanır ve imal edilir.

## Slide 9: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
10.Madde Kimyasal , fiziksel ve biyolojik özellikler
10.4. Maddeler
10.4.1. Cihazların tasarımı ve imalatı
Cihazlar, aşınma kalıntısı, bozunma ürünleri ve işlem kalıntıları dahil olmak üzere, cihazdan salınabilecek maddelerden veya partiküllerden kaynaklanan riskleri olabildiğince azaltacak bir şekilde tasarlanır ve imal edilir.
Aşağıdaki cihazlar veya bunların parçaları ya da bunlarda kullanılan malzemeler:
  invaziv olan ve insan vücuduna doğrudan temas eden,
  ilaçları, vücut sıvılarını veya gazlar dahil olmak üzere diğer maddeleri tek seferde ya da tekrarlayarak vücuda tatbik eden veya vücuttan uzaklaştıran veya
  tek seferde ya da tekrarlayarak vücuda tatbik edilecek; ilaçları, vücut sıvılarını veya gazlar dahil olmak üzere, maddeleri taşıyan veya depolayan,
aşağıdaki maddeleri; ağırlıkça yüzdeleri (w/w) %0,1’in üzerinde bir konsantrasyonda
(a) (AT) 1272/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün VI. Ekinin 3. Kısımı uyarınca, 1A veya 1B kategorisinin yeniden üretim için kanserojenik, mutajenik veya toksik olan maddeleri (‘CMR’) veya
(b) insan sağlığına olası ciddi etkilerine dair bilimsel kanıt bulunan ve (AB) 1907/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün 59. maddesinde belirtilen prosedüre uygun olarak, ya da (AB) 528/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün 5(3) maddesinin birinci alt paragrafı uyarınca bir yetki devrine dayanan tasarruf Komisyon tarafından kabul edilmiş olduğunda, söz konusu tasarrufta oluşturulan kriterler arasında insan sağlığıyla ilgili olan kriterlere uygun olarak, tanımlanan endokrin-bozucu özelliklere sahip maddeler.
MDD 93/42/EEC ‘de sadece ftalat bilgisi vardı

## Slide 10: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
10.Madde Kimyasal , fiziksel ve biyolojik özellikler
10.4. Maddeler
10.4.2 CMR ve/veya endokrin-bozucu maddelerin mevcudiyeti ile ilgili gerekçelendirme
Bu tür maddelerin mevcudiyetine yönelik gerekçelendirme, aşağıdakilere dayanır:
hastanın veya kullanıcının maddeye potansiyel maruz kalma durumunun analizine ve tahminine;
mevcutsa, bağımsız araştırmalar, hakem denetimli çalışmalar, ilgili bilimsel komitelerden alınan bilimsel görüşler hakkında bilgiler dahil olmak üzere, olası alternatif maddelerin, malzemelerin veya tasarımların analizine ve bu tür alternatiflerin mevcudiyetinin analizine;
bu tür cihazların amaçlanan kullanımının; çocukların tedavisini ya da gebe veya emziren kadınların tedavisini ya da bu tür maddeler ve/veya malzemeler açısından özellikle hassas olduğu düşünülen diğer hasta gruplarının tedavisini içerip içermediğinin dikkate alınması dahil olmak üzere, mevcutsa olası madde ve/veya malzeme değişimlerinin veya yapılabilir ise tasarım değişikliklerinin; ürünün işlevselliğinin, performansının ve fayda-risk oranlarının sürdürülmesiyle ilgili olarak neden uygun olmadığına yönelik tartışmalara ve
uygulanabildiği hallerde ve mevcutsa, güncel bilimsel komite kılavuzlarına.
MDD 93/42/EEC ‘de sadece ftalat bilgisi vardı

## Slide 11: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
10.Madde Kimyasal , fiziksel ve biyolojik özellikler
10.4. Maddeler
10.4.3 Ftalatlara ilişkin kılavuzlar
Bu tür maddelerin mevcudiyetine yönelik gerekçelendirme, aşağıdakilere dayanır:
(a) hastanın veya kullanıcının maddeye potansiyel maruz kalma durumunun analizine ve tahminine;
(b) mevcutsa, bağımsız araştırmalar, hakem denetimli çalışmalar, ilgili bilimsel komitelerden alınan bilimsel görüşler hakkında bilgiler dahil olmak üzere, olası alternatif maddelerin, malzemelerin veya tasarımların analizine ve bu tür alternatiflerin mevcudiyetinin analizine;
(c) bu tür cihazların amaçlanan kullanımının; çocukların tedavisini ya da gebe veya emziren kadınların tedavisini ya da bu tür maddeler ve/veya malzemeler açısından özellikle hassas olduğu düşünülen diğer hasta gruplarının tedavisini içerip içermediğinin dikkate alınması dahil olmak üzere, mevcutsa olası madde ve/veya malzeme değişimlerinin veya yapılabilir ise tasarım değişikliklerinin; ürünün işlevselliğinin, performansının ve fayda-risk oranlarının sürdürülmesiyle ilgili olarak neden uygun olmadığına yönelik tartışmalara ve
(d) uygulanabildiği hallerde ve mevcutsa, güncel bilimsel komite kılavuzlarına.
Kimyasalların kısıtlanması ile ilgili yönetmelik 2021/2045;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2045&qid=1637747476023&from=EN
MDD 93/42/EEC ‘de sadece ftalat bilgisi vardı

## Slide 12: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
10.Madde Kimyasal , fiziksel ve biyolojik özellikler
10.4. Maddeler
10.4.4 Diğer CMR ve endokrin-bozucu maddelere ilişkin kılavuzlar
Uygun olduğu hallerde, Komisyon, ilgili bilimsel komiteye, kılavuzlar hazırlaması için bilahare yetki verir.
10.4.5. Etiketleme
CMR, endokrin bozucu maddeler, ftalat maddelerinin ağırlıkça yüzdeleri (w/w) % 0,1’in üzerinde bir konsantrasyonda içermesi durumunda, bu maddelerin varlığını gösteren etiketler, bu tür maddelerin listesiyle birlikte cihazın kendisine ve/veya her bir birimin ambalajına ya da, uygulanabildiği hallerde satış ambalajına iliştirilir. Bu tür cihazların amaçlanan kullanımı hassas olduğu düşünülen (emziren , gebe kadınlar, çocuklar) hasta gruplarının tedavisini içeriyorsa, bu hasta gruplarına yönelik artık riskler ve önlemler ve ilgili bilgilere kullanma kılavuzunda verilir.
MDD 93/42/EEC ‘de sadece ftalat bilgisi vardı
EN ISO 15223

## Slide 13: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
10.Madde Kimyasal , fiziksel ve biyolojik özellikler
10.5. Cihazlar, cihazın kendisinin ve kullanılmasının amaçlandığı ortamın niteliği göz önüne alınarak cihaz içerisine maddelerin istemsiz girmesinden kaynaklanan riskleri olabildiğince azaltacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.
Temiz oda validasyonları, partikül ölçümleri
10.6. Cihazlar, bütünlüğü bozulmamış deri ile temas etmedikleri sürece, hastanın veya kullanıcının vücuduna salınan ya da salınabilecek olan partiküllerin boyutu ve özellikleriyle bağlantılı riskleri olabildiğince azaltacak şekilde tasarlanır ve imal edilir. Nanomateryallere özel ihtimam gösterilir.
NEW

## Slide 14: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
11.Madde Enfeksiyon ve mikrobiyal kontaminasyon
11.1 Cihazlar enfeksiyon riskini ortadan kaldırılacak veya mümkün olduğu kadar azaltacak şekilde tasarlanır. Tasarımı nasıl olmalıdır?
iğne batması yaralanmaları gibi istenmeyen kesiklerden ve batmalardan kaynaklanan riskleri mümkün ve uygun olduğunca azaltır,
kolay ve güvenli kullanıma imkân tanır,
cihazdan mikrobiyal kaçakları ve/veya kullanımı esnasında mikrobiyal maruziyeti mümkün olduğunca azaltır ve
cihazın veya içeriğinin (örnekler veya sıvılar gibi) mikrobiyal kontaminasyonunu önler.
Mikrobiyolojik kontroller, pirojenite testi,
11.2. Cihazlar, gerektiğinde, güvenli bir şekilde; temizliklerini, dezenfeksiyon ve/veya yeniden sterilizasyonlarını kolaylaştıracak şekilde tasarlanır. Temizlik , yıkama validasyonları, çoklu sterilizasyon validasyonları (ürün performans ve metal ise korozyonu da dikkate alacak şekilde)
NEW

## Slide 15: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
11.Madde Enfeksiyon ve mikrobiyal kontaminasyon
11.3. Spesifik mikrobiyal bir duruma sahip olarak etiketlenen cihazlar; bu durumlarını, piyasaya arz edildiklerinde ve imalatçı tarafından belirlenen taşıma ve depolama şartları altında koruyacak şekilde tasarlanır, imal edilir ve ambalajlanır.
Taşıma validasyonu, etiketleme, depolama koşulları, paketleme validasyonu .
11.4 Steril cihazlar piyasaya arz edildiklerinde ambalaj hasar görmedikçe ve ambalaj açılncaya kadar steril kalmalarını sağlamak üzere , imal edilir ve ambalajlanır. Bu ambalajın bütünlüğünün son kullanıcı için açıkça görünür olması sağlanır.
Sterilizasyon validasyonu, paketleme validasyonu, raf ömrü çalışmaları
Temiz oda validasyonları
NEW
EN ISO 11607
ASTM F 1980
EN ISO 14644

## Slide 16: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
11.Madde Enfeksiyon ve mikrobiyal kontaminasyon
11.5 steril olarak etiketlenen cihazlar , valide edilmiş yöntemlerle işlenir, imal edilir, ambalajlanır steril edilir.
  Sterilizasyon validasyonu, paketleme validasyonu
11.6 Steril edilmesi amaçlanan cihazlar , uygun ve kontrollü şartlarda ve tesislerde imal edilir , ambalajlanır.
EN ISO 17141, EN ISO 14644
Temiz oda validaysonları, mikrobiyolojik ölçümler, partikül ölçümleri

## Slide 17: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
11.Madde Enfeksiyon ve mikrobiyal kontaminasyon
11.7 Steril olmayan cihazlara yönelik ambalajlama sistemleri; ürünün bütünlüğünü ve temizliğini korur ve cihazların kullanımdan önce steril edilecek olması halinde mikrobiyal kontaminasyon riskini en aza indirir; ambalajlama sistemi, imalatçı tarafından belirtilen sterilizasyon metodu için uygun olur.
  Sterilizasyon validasyonu, paketleme validasyonu
11.8 Cihazın etiketlemesi, hem steril hem de steril olmayan durumda piyasaya arz edilen aynı veya benzer cihazları birbirinden ayırır.
EN ISO 15223

## Slide 18: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
12.Madde Tıbbi ürün olduğu kabul edilen bir madde ihtiva eden cihazlar ve insan vücudu tarafından absorbe edilen ya da insan vücudu içinde lokal olarak dağılan maddelerden veya madde kombinasyonlarından oluşan cihazlar.
12.1. Tıbbi ürünün kalitesi, güvenliliği ve yararlılığı, bu Tüzük kapsamında uygulanabilir uygunluk değerlendirme prosedürünün gerektirdiği şekilde, 2001/83/AT sayılı Direktif’in I. Ekinde belirtilen metotlarla analoji yapılarak doğrulanır.
12.2. İnsan vücuduna girmesi amaçlanan ve insan vücudu tarafından absorbe edilen ya da insan vücudu içinde lokal olarak dağılan maddelerden veya madde kombinasyonlarından oluşan cihazlar, bu Tüzük kapsamında uygulanabilir uygunluk değerlendirme işleminin gerektirdiği şekilde; absorbsiyonun, dağılımın, metabolizmanın, atılımın, lokal toleransın, toksisitenin, diğer cihazlarla, tıbbi ürünlerle veya diğer maddelerle etkileşimin ve advers reaksiyonlar potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik, 2001/83/AT sayılı Direktif’in I. Ekinde belirtilen ilgili gerekliliklere uyar.
NEW

## Slide 19: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
13. Madde Biyolojik kaynaklı materyaller ihtiva eden cihazlar
13.1. İnsan kaynaklı dokular veya hücrelerin türevleri yönetmeliği; 2004/23/AT
13.2 Hayvan kaynaklı dokular, hücreler veya türevler (AB) 722/2012
13.3. insan ve hayvan kaynaklılar dışındaki cansız biyolojik maddeler kullanılarak imal edilen cihazlar için, atıkların bertaraf zinciri dahil olmak üzere, bu maddelerin işlenmesi, muhafaza edilmesi, test edilmesi ve kullanımı; hastaların, kullanıcıların ve uygulanabildiği hallerde, diğer kişilerin güvenliğini sağlayacak şekilde yürütülür. Özellikle, virüsler ve diğer bulaşıcı ajanlar açısından güvenlilik, uygun kaynak bulma yöntemleriyle ve imalat süreci boyunca valide edilmiş eliminasyon veya inaktivasyon yöntemlerinin uygulanmasıyla ele alınır.
NEW

## Slide 20: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
14. Madde Cihazların yapısı ve çevreleriyle etkileşimi
14.1. Cihazın, diğer cihazlarla veya ekipmanlarla birlikte kullanımı amaçlanmışsa; bağlantı sistemi dahil olmak üzere tüm kombinasyon güvenli olur ve cihazların belirlenmiş performansını etkilemez. Bu tür kombinasyonlar için uygulanan, kullanıma ilişkin herhangi bir kısıtlamaya, etikette ve/veya kullanım kılavuzunda yer verilir.
EN ISO 62366 Firmanın kullanılabilirlik dokümanları , kullanılacağı cihazla beraber yaptırılan güvenlik testleri
14.2. Madde; Cihazlar aşağıdaki riskleri minimize etmelidir.
hacim/basınç oranı, boyutsal ve uygun olduğu hallerde ergonomik özellikler dahil olmak üzere cihazların fiziksel özellikleriyle bağlantılı yaralanma riskini
manyetik alanlar, harici elektriksel ve elektromanyetik etkiler, elektrostatik boşalma, tanı veya tedavi amaçlı prosedürlerle ilişkili radyasyon, basınç, nem, sıcaklık, basınç değişiklikleri ve ivme ya da radyo sinyali girişimleri gibi makul olarak öngörülebilir harici etkiler veya çevresel şartlarla bağlantılı riskleri;
gazlar dahil olmak üzere, materyallerle, sıvılarla ve maddelerle temas ettiğinde, normal kullanım koşulları sırasında maruz kalınan, cihazın kullanımıyla ilişkili riskleri

## Slide 21: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
14. Madde Cihazların yapısı ve çevreleriyle etkileşimi
14.2. Madde; Cihazlar aşağıdaki riskleri minimize etmelidir.
yazılım ile içinde çalıştığı ve etkileşimde bulunduğu BT ortamı arasındaki olası olumsuz etkileşimle ilişkili riskleri;
cihaza maddelerin kazara girme risklerini;
araştırmalarda veya uygulanan tedavi için normal olarak kullanılan diğer cihazlarla karşılıklı etkileşim risklerini;
bakım veya kalibrasyonun mümkün olmadığı durumda (implantlarda olduğu gibi), kullanılan materyallerin yaşlanmasından ya da herhangi bir ölçüm veya kontrol mekanizmasının doğruluğunu yitirmesinden ortaya çıkan riskleri.
NEW

## Slide 22: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
14. Madde Cihazların yapısı ve çevreleriyle etkileşimi
14.3. Madde; yanma ve patlama riskleri en aza indirgenmelidir. Amaçlanan kullanımı alevlenebilir veya patlayıcı maddeler ya da patlamaya neden olabilecek maddelere maruz kalmayı veya onların kullanımını içeren cihazlara özel ihtimam gösterilir.
14.4. Madde; Cihazlar; ayarı, kalibrasyonu ve bakımı güvenli ve etkili biçimde yapılabilecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.
14.5.Madde; Başka cihazlarla birlikte çalıştırılacaksa uyumlu olmalıdır. Kullanılabilirlik çalışması
14.6. Madde; Herhangi bir ölçme, izleme veya gösterge skalası varsa çevresel şartlar da dikkate alınarak tasarlanmalıdır. Kalibrasyonu yapılmalı, sıcaklık neme dayanıklı olmalıdır.
14.7. Cihazlar; kullanıcı, hasta veya diğer kişiler tarafından cihazların ve ilişkili atık maddelerin güvenli bertarafını kolaylaştıracak şekilde tasarlanır ve imal edilir. Bu amaçla; imalatçılar, cihazlarının kullanıldıktan sonra güvenli bertarafına yönelik prosedürler ve önlemler tanımlar ve bunları test eder. Bu tür prosedürler kullanım kılavuzunda tanımlanır.
NEW
NEW

## Slide 23: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
15. Madde Tanı veya ölçüm fonksiyonu olan cihazlar
15.1 doğruluğu, kesinliği ve tutarlılığı uygun bilimsel ve teknik yöntemlere dayanarak sağlayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.
15.2. Ölçüm fonksiyonu olan cihazlar tarafından yapılan ölçümler, 80/181/AET sayılı Konsey Direktifi hükümlerine uyan yasal birimlerle ifade edilir.
16. Radyasyona karşı koruma
16.1 Genel
Cihazlar, tedavi ile tanı amaçları için tanımlanmış uygun dozların uygulanmasını kısıtlamazken; maruziyetini kullanım amacıyla uyumlu olarak, mümkün olduğunca azaltacak şekilde tasarlanır, imal edilir ve ambalajlanır.
Tehlikeli veya potansiyel olarak tehlikeli radyasyon yayan cihazlara yönelik kullanma talimatlarında kurulum bilgileri, bakım bilgileri yer almalıdır.
Notes: 80/181/AET ULUSLARARASI BİRİMLER SİSTEMİNE DAİR YÖNETMELİK
Bu Yönetmelik, uluslararası temel birimler ile bu birimlerden türetilen diğer birimlerin tarifleri, karşılıkları ve sembollerin belirtilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

## Slide 24: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
16. Madde Radyasyona karşı koruma
16.2 Hedeflenen radyasyon
Tanısal radyoloji amaçlı iyonlaştırıcı radyasyon yayan cihazlar; hastanın ve kullanıcının radyasyona maruziyetini en aza indirirken, hedeflenen tıbbi amaca uygun bir görüntü ve/veya çıktı kalitesi elde edecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.
İyonlaştırıcı radyasyon yayan ve terapötik radyoloji amaçlı olan cihazlar; verilen dozun, ışın tipinin, enerjinin ve uygun olduğu hallerde radyasyon kalitesinin güvenilir bir şekilde izlenmesine ve kontrolüne olanak verecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.
16.3 Cihazlar; hastaların, kullanıcıların ve diğer kişilerin amaçlanmayan, kaçak veya saçılmış radyasyona maruziyetini mümkün olduğunca azaltacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.
16.4 İyonlaştırıcı radyasyon
İyonlaştırıcı radyasyon yayması amaçlanan cihazlar; 2013/59/Euratom Direktifi’nin gereklilikleri dikkate alınarak tasarlanır ve imal edilir.
Yayılan radyasyonun niceliğinin, geometrisinin ve niteliğinin değiştirilebilmesini ve kontrol edilebilmesini ve mümkünse, tedavi boyunca izlenebilmesini sağlayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.
Notes: 2013/59/Euratom Direktifi
İyonlaştırıcı radyasyona maruziyetten kaynaklanan tehlikelere karşı korunmaya yönelik temel güvenlik standartlarını belirler

## Slide 25: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
Tanısal radyoloji amaçlı iyonlaştırıcı radyasyon yayan cihazlar; hastanın ve kullanıcının radyasyona maruziyetini en aza indirirken, hedeflenen tıbbi amaca uygun bir görüntü ve/veya çıktı kalitesi elde edecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.
İyonlaştırıcı radyasyon yayan ve terapötik radyoloji amaçlı olan cihazlar; verilen dozun, ışın tipinin, enerjinin ve uygun olduğu hallerde radyasyon kalitesinin güvenilir bir şekilde izlenmesine ve kontrolüne olanak verecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.
17. Madde Elektronik programlanabilir sistemler – elektronik programlanabilir sistemler içeren cihazlar ve kendi başına cihaz olan yazılımlar
17.1 Yazılımlar dahil olmak üzere, elektronik programlanabilir sistemler içeren cihazlar ya da kendi başına cihaz olan yazılımlar; tekrarlanabilirliği, güvenilirliği ve performansı amaçlanan kullanımları doğrultusunda sağlamak üzere tasarlanır.
17.2 Yazılım içeren cihazlar veya kendi başına cihaz olan yazılımlar söz konusu olduğunda; yazılımlar, geliştirme yaşam döngüsü ve bilgi güvenliği dahil olmak üzere risk yönetimi, doğrulama ve validasyon ilkeleri dikkate alınarak en son teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirilir ve imal edilir.

## Slide 26: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
17. Madde Elektronik programlanabilir sistemler – elektronik programlanabilir sistemler içeren cihazlar ve kendi başına cihaz olan yazılımlar
17.3 Bu Kesimde atıfta bulunulan mobil bilgi işleme platformlarıyla birlikte kullanılması amaçlanan yazılımlar, mobil platformun spesifik özellikleri (ör. ekranın boyutu ve kontrast oranı) ve onların kullanımlarıyla ilgili dış faktörler (ışık veya gürültü seviyesine göre değişen ortam) dikkate alınarak tasarlanır ve imal edilir.
17.4. İmalatçılar, yazılımın amaçlandığı şekilde çalışması için gerekli olan; donanım, BT ağları özellikleri ve yetkisiz erişime karşı koruma da dahil olmak üzere BT güvenlik önlemleri ile ilgili asgari gereklilikleri belirler
18. Madde Aktif cihazlar ve onlara bağlanan cihazlar
18.1. Vücuda implante edilmeyen aktif cihazlar için, tek hata durumu halinde, ortaya çıkan riskleri gidermek veya mümkün olduğunca azaltmak için uygun yollar kabul edilir.
18.2. Hastanın güvenliğinin dahili bir güç kaynağına bağlı olduğu cihazlar, güç kaynağının durumunu belirleyecek araçlarla ve güç kaynağının kapasitesinin kritik olması durumuna yönelik uygun bir uyarıyla veya işaretle teçhizatlandırılır. Gerektiği takdirde; bu tür uyarı veya işaret, güç kaynağı kritik hale gelmeden önce verilir.
18.3. Hastanın güvenliğinin harici bir güç kaynağına bağlı olduğu cihazlar, herhangi bir güç kesintisini bildirmek üzere bir alarm sistemi içerir.
NEW
EN ISO 60601 standartları , LVD, EMC testleri

## Slide 27: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
18. Madde Aktif cihazlar ve onlara bağlanan cihazlar
18.4. Hastanın bir veya daha fazla klinik parametresini izleme amaçlı cihazlar; ölüme ya da hastanın sağlık durumunda ciddi bozulmaya yol açabilecek durumlarda kullanıcıyı uyarmak üzere uygun alarm sistemleriyle donatılır.
18.5. Cihazlar; söz konusu cihazın veya kullanımının amaçlandığı ortamdaki diğer cihazların ya da ekipmanların çalışmasını bozabilecek elektromanyetik girişim oluşturma risklerini mümkün olduğunca azaltacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.
18.6. Cihazlar; amaçlandıkları şekilde çalışmalarını mümkün kılmaya yeterli olan, elektromanyetik girişime karşı yapısal bir bağışıklık seviyesi sağlayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.
18.7. Cihazlar; imalatçı tarafından belirtilen şekilde cihazın kurulması ve bakımının yapılması şartıyla, hem cihazın normal kullanımı sırasında hem de cihazdaki tek hata durumu halinde; hasta, kullanıcı veya diğer kişiler için kazara elektrik şoku riskini mümkün olduğunca önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.
18.8. Cihazlar; cihazın amaçlandığı şekilde çalışmasını engelleyebilecek yetkisiz erişime karşı mümkün olduğunca korunacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.
EN ISO 60601 standartları , LVD, EMC testleri
NEW

## Slide 28: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
19. Madde Aktif vücuda implante edilebilir cihazlara yönelik özel gereklilikler
19.1. Aktif vücuda implante edilebilir cihazlar, aşağıdakileri ortadan kaldıracak veya mümkün olduğunca en aza indirecek şekilde tasarlanır ve imal edilir:
elektriğin kullanılması durumunda, özellikle cihazların yalıtımına, kaçak akımlarına ve aşırı ısınmasına ilişkin olarak enerji kaynaklarının kullanımıyla bağlantılı riskleri,
özellikle defibrilatörlerin veya yüksek frekanslı cerrahi ekipmanın kullanımından kaynaklanan, tıbbi tedaviyle bağlantılı riskleri ve
bakım ve kalibrasyonun mümkün olmadığı durumlarda ortaya çıkabilecek riskleri. Bu riskler aşağıdakileri de içerir:
  kaçak akımların aşırı artışı,
  kullanılan malzemelerin yaşlanması,
  cihaz tarafından oluşturulan aşırı ısı,
  ölçüm veya kontrol mekanizmalarının azalan doğruluğu.
Ayrı bir yönetmeliği vardı , MDR ile birlikte birleştirildi.

## Slide 29: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
19. Madde Aktif vücuda implante edilebilir cihazlara yönelik özel gereklilikler
19.2. Aktif implante edilebilir cihazlar;
  uygulanabildiği hallerde, cihazların tatbik etmesinin amaçlandığı maddeler ile cihazların uyumluluğunu ve
  enerji kaynağının güvenilirliğini sağlayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.
19.3. Aktif implante edilebilir cihazlar ve uygun olduğu hallerde, bileşenleri; cihazlarla veya bileşenleriyle bağlantılı potansiyel bir riskin ortaya çıkarılması sonrasında alınacak gerekli önlemlere imkân vermek amacıyla tanımlanabilir olur.
19.4. Aktif vücuda yerleştirilebilir cihazlar; kendilerinin ve imalatçılarının kesin surette tanımlanabileceği (özellikle cihaz tipiyle ve cihazın imalat yılıyla ilgili olarak) bir kod taşır; gerektiği takdirde, cerrahi bir operasyona gerek kalmadan, bu kodu okumak mümkün olur.
Ayrı bir yönetmeliği vardı , MDR ile birlikte birleştirildi.

## Slide 30: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
20. Madde Mekanik ve termal risklere karşı koruma
20.1. Cihazlar; örneğin, harekete karşı direnç, dengesizlik ve hareketli parçalarla bağlantılı mekanik risklere karşı, hastaları ve kullanıcıları koruyacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.
20.2. Cihazlar; cihaz tarafından oluşturulan titreşimler belirlenmiş performansın bir parçası olmadıkça, kaynaktaki titreşimler başta olmak üzere titreşimleri sınırlamak için kullanılabilecek araçlar ve teknik ilerlemeler dikkate alınarak, titreşimden kaynaklanan riskleri mümkün olan en düşük seviyeye indirecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.
20.3. Cihazlar; yayılan gürültü belirlenmiş performansın bir parçası olmadıkça, kaynaktaki gürültü başta olmak üzere gürültüyü azaltmak için kullanılabilecek araçlar ve teknik ilerlemeler dikkate alınarak, yayılan gürültüden kaynaklanan riskleri mümkün olan en düşük seviyeye indirecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.
20.4. Kullanıcının veya diğer kişilerin kullanmak zorunda olduğu elektrik, gaz ya da hidrolik ve pnömatik enerji kaynaklarına yönelik terminaller ve konnektörler; olası tüm riskleri en aza indirecek şekilde tasarlanır ve yapılır.
EMC testleri

## Slide 31: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
20. Madde Mekanik ve termal risklere karşı koruma
20.5. Belirli parçaları yerleştirirken veya yeniden yerleştirirken yapılması muhtemel olan, bir risk kaynağı olabilecek hatalar; bu tür parçaların tasarımında ve yapımında olanaksız hale getirilir veya bunun yapılamadığı durumda, parçaların kendilerinin ve/veya yuvalarının üzerinde verilen bilgiler ile engellenir.
Aynı bilgiler; hareket yönünün bir riski önlemek için bilinmesi gerektiği durumlarda, hareketli parçaların ve/veya onların yuvalarının üzerinde belirtilir.
20.6. (Isı vermesi veya belirlenen sıcaklıklara ulaşması amaçlanan parçalar ya da alanlar hariç olmak üzere) cihazların ulaşılabilir parçaları ve onların çevresi, normal kullanım koşulları altında potansiyel olarak tehlikeli sıcaklıklara erişmez.
EMC testleri
NEW

## Slide 32: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
21. Madde Enerji veya madde veren cihazların hasta ya da kullanıcı için oluşturduğu risklere karşı koruma
21.1. Hastaya enerji veya madde veren cihazlar; hastanın veya kullanıcının güvenliğini sağlamak için, verilecek miktarı yeterince doğru olarak ayarlayabilecek ve muhafaza edilebilecek şekilde tasarlanır ve yapılır.
21.2. Cihazlar; verilen enerji veya madde miktarında bir tehlike oluşturabilecek olan her türlü eksikliği önleme ve/veya gösterme araçlarıyla donatılır. Cihazlar; bir enerji ve/veya madde kaynağından enerji ya da maddelerin tehlikeli seviyelerde kazara salınmasını mümkün olduğunca önlemek için uygun araçlar içerir. (insülin cihazları gibi)
21.3. Kontrollerin ve göstergelerin fonksiyonları, cihazların üzerinde açıkça belirtilir. Bir cihazın çalışması için gerekli olan talimatları taşıması ya da görsel bir sistem aracılığıyla çalışma veya ayar parametrelerini göstermesi durumunda, bu tür bilgiler, kullanıcı ve uygulanabilir olması halinde hasta için anlaşılabilir olur.

## Slide 33: Bölüm II – Tasarım ve İmalat İle İlgili Riskler
22. Madde İmalatçı tarafından, meslekten olmayan kişilerce kullanımı amaçlanan tıbbi cihazların ortaya çıkardığı risklere karşı koruma
22.1. Meslekten olmayan kişilerin kullanımına yönelik cihazlar; bu kişilerin mevcut becerileri ile imkânları ve bu kişilerin tekniklerinde ve çevrelerinde makul olarak beklenebilecek farklılıklardan ortaya çıkan etki dikkate alınarak, kullanım amaçlarına uygun olarak çalışacak şekilde tasarlanır ve imal edilir. İmalatçı tarafından sağlanan bilgiler ve talimatlar, meslekten olmayan kişilerce kolayca anlaşılacak ve uygulanacak şekilde olur.
22.2. Meslekten olmayan kişilerin kullanımına yönelik cihazlar:
  gerektiği takdirde uygun eğitim ve/veya bilgilendirme sonrasında, cihazın hedeflenen kullanıcı tarafından prosedürün bütün aşamalarında güvenli ve doğru şekilde kullanılabilmesini sağlayacak,
  iğne batması yaralanmaları gibi istenmeyen kesiklerden ve batmalardan kaynaklanan riskleri, mümkün ve uygulanabilir ölçüde, azaltacak ve
  cihazın kullanımı ve uygulanabilir olduğu hallerde sonuçların yorumlanması sırasında hedeflenen kullanıcının hata yapma riskini mümkün mertebe azaltacak,
şekilde tasarlanır ve imal edilir.
22.3. Meslekten olmayan kişilerin kullanımına yönelik cihazlar, uygun olduğu hallerde, meslekten olmayan kişinin:
  cihazın imalatçı tarafından amaçlandığı şekilde çalışacağını kullanım sırasında doğrulayabilmesini ve
  mümkünse, cihazın geçerli bir sonuç vermemesi halinde uyarılmasını,
sağlayacak bir prosedür içerir.
NEW

## Slide 34: Bölüm III– CİHAZLA BİRLİKTE TEMİN EDİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER
23. Madde Etiket ve kullanım kılavuzu
23.1. İmalatçı tarafından temin edilen bilgilere ilişkin genel gereklilikler
İmalatçı tarafından verilmesi gereken bilgiler cihazın kendisinin üzerinde, ambalajının üzerinde ya da kullanma kılavuzunda bulunabilir ve imalatçının bir web sitesi varsa, ilgili web sitesinde erişilebilir ve güncel tutulur:
Etiketin ve kullanım kılavuzunun ortamı, formatı, içeriği, okunurluğu ve konumu; ilgili cihaza, kullanım amacına ve hedeflenen kullanıcının/kullanıcıların teknik bilgisine, deneyimine, öğrenimine veya eğitimine uygun olur. Özellikle, kullanım kılavuzu hedeflenen kullanıcı tarafından kolaylıkla anlaşılacak şekilde yazılır ve uygun olduğu hallerde çizimlerle ve diyagramlarla tamamlanır.
Etiket bilgileri, cihazın kendisinin üzerinde verilir. Eğer bu uygulanabilir veya uygun değilse, bilgilerin bazıları ya da tamamı, her birimin ambalajının üzerinde ve/veya çoklu cihaz ambalajının üzerinde bulunabilir.
Etiketler, insan tarafından okunabilir bir formatta temin edilir ve radyo frekans tanımlama (‘RFID’) veya barkodlar gibi, makine tarafından okunabilir bilgiler ile tamamlanabilir.
NEW

## Slide 35: Bölüm III– CİHAZLA BİRLİKTE TEMİN EDİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER
23. Madde Etiket ve kullanım kılavuzu
23.1. İmalatçı tarafından temin edilen bilgilere ilişkin genel gereklilikler
(d) Kullanım kılavuzu, cihazlar ile birlikte temin edilir. İstisna olarak, sınıf I ve sınıf IIa cihazlar için, kullanım talimatları olmadan güvenli bir şekilde kullanım mümkün olup bu Kesimde aksi belirtilmediği sürece kullanım kılavuzu gerekmez.
Çoklu cihazların tek bir kullanıcıya ve/veya tek bir yere temin edilmesi durumunda, alıcı tarafından kabul edilmesi halinde tek bir kullanım kılavuzu sureti verilebilir; ancak alıcı bedelsiz sağlanacak ilave suretleri her koşulda talep edebilir.
Kullanım kılavuzu; sadece (AB) 207/2012 sayılı Tüzük’te veya söz konusu Tüzük uyarınca kabul edilen müteakip uygulama kurallarında belirtilen şartlar altında, kağıt olmayan formatlarda (örneğin, elektronik) kullanıcıya temin edilebilir.
Kullanıcıya ve/veya diğer kişiye bildirilmesi gereken artık riskler; sınırlamalar, kontrendikasyonlar, tedbirler veya uyarılar şeklinde imalatçı tarafından temin edilen bilgilere dahil edilir.
Uygun olduğu hallerde, imalatçı tarafından temin edilen bilgiler, uluslararası kabul görmüş semboller şeklinde olur. Kullanılan her sembol veya tanımlama rengi, uyumlaştırılmış standartlara ya da ortak spesifikasyonlara(OS) uyar. Uyumlaştırılmış standartların veya ortak spesifikasyonların bulunmadığı alanlarda, semboller ve renkler, cihazla birlikte temin edilen dokümantasyonda açıklanır.
NEW
EN ISO 15223, EN ISO 14630…

## Slide 36: Bölüm III– CİHAZLA BİRLİKTE TEMİN EDİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER
23. Madde Etiket ve kullanım kılavuzu
23.2. Etiket üzerindeki bilgiler
Etiket aşağıdaki detayların tamamını taşır:
cihazın adı veya ticari adı;
(b) kullanıcının cihazı tanıması için kesinlikle gerekli olan detaylar, ambalajın içeriği ve kullanıcı için açık olmadığı durumda, cihazın kullanım amacı;
imalatçının adı, kayıtlı ticari unvanı veya kayıtlı ticari markası ile kayıtlı işyerinin adresi;
imalatçının kayıtlı işyeri Birlik dışındaysa, yetkili temsilcinin adı ve yetkili temsilcinin kayıtlı işyerinin adresi;
uygulanabildiği hallerde, cihazın aşağıdakileri içerdiğine veya ihtiva ettiğine dair bir gösterge:
  insan kanı veya plazma türevi dahil olmak üzere, bir tıbbi maddeyi veya
  insan kaynaklı dokular veya hücreler ya da onların türevlerini veya
  (AB) 722/2012 sayılı Tüzük’te belirtildiği şekilde, hayvan kaynaklı dokular veya hücreler ya da onların türevlerini;
  uygulanabildiği hallerde, 10.4.5. Kesimi uyarınca etiketlenen bilgiler;
LOT NUMARASI veya SERİ NUMARASI kelimelerinin ya da uygun olduğu takdirde, eşdeğer bir sembolün ardından gelen cihazın lot numarası veya seri numarası;

## Slide 37: Bölüm III– CİHAZLA BİRLİKTE TEMİN EDİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER
23. Madde Etiket ve kullanım kılavuzu
23.2. Etiket üzerindeki bilgiler
Etiket aşağıdaki detayların tamamını taşır:
27(4) maddesinde ve VII. Ekin C Kısımında atıfta bulunulan UDI taşıyıcısı;
cihazı güvenli bir şekilde kullanmaya veya implante etmeye yönelik süre sınırının ilgili olduğu yerde, en azından ay ve yıl bakımından ifade edilen kesin göstergesi;
cihazın güvenli bir şekilde hangi tarihe kadar kullanılabileceğine dair hiçbir göstergenin bulunmaması durumunda, imalat tarihi. Bu imalat tarihi, tarihin açıkça belirlenebilir olması şartıyla, lot numarasının veya seri numarasının bir parçası olarak dahil edilebilir.
uygulanan özel depolama ve/veya kullanım koşullarına dair bir gösterge;
cihaz steril olarak tedarik ediliyorsa, cihazın steril durumuna ve sterilizasyon yöntemine dair bir gösterge;
cihazın kullanıcısının ve diğer kişilerin dikkatini hemen çekmesi gereken uyarılar veya alınacak tedbirler. Bu bilgiler, hedeflenen kullanıcılar dikkate alınarak asgari düzeyde tutulabilir; bu durumda daha detaylı bilgiler kullanım kılavuzunda bulunur;
cihaz tek kullanımlık olarak amaçlanmışsa, bu durumla ilgili bir gösterge. İmalatçının tek kullanımlık göstergesi, Birlik genelinde tutarlı olur;
cihaz yeniden işlenmiş bir tek kullanımlık cihaz ise, bu duruma dair bir gösterge, hâlihazırda yapılmış olan yeniden işleme döngülerinin sayısı ve yeniden işleme döngülerinin sayısına ilişkin sınırlamalar;
New
New

## Slide 38: Bölüm III– CİHAZLA BİRLİKTE TEMİN EDİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER
23. Madde Etiket ve kullanım kılavuzu
23.2. Etiket üzerindeki bilgiler
Etiket aşağıdaki detayların tamamını taşır:
cihaz ısmarlama imal edilen bir cihaz ise, ‘ısmarlama imal edilen cihazdır’ ibaresi;
cihazın bir tıbbi cihaz olduğuna dair bir gösterge. Cihaz, sadece klinik araştırma amaçlı ise, ‘klinik araştırmaya mahsustur ibaresi;
bir vücut açıklığı yoluyla insan vücuduna girmesi veya deriye uygulanması amaçlanan ve insan vücudu tarafından absorbe edilen ya da insan vücudu içinde lokal olarak dağılan maddelerden veya madde kombinasyonlarından oluşan cihazlar söz konusu olduğunda, cihazın genel niteliksel bileşimi ve asli hedeflenen etkiyi gerçekleştirmekten sorumlu ana bileşen veya bileşenler hakkında niceliksel bilgiler;
implante edilebilir aktif cihazlar için seri numarası ve diğer implante edilebilir cihazlar için seri numarası veya lot numarası.
New

## Slide 39: Bölüm III– CİHAZLA BİRLİKTE TEMİN EDİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER
23. Madde Etiket ve kullanım kılavuzu
23.3. Bir cihazın steril durumunu muhafaza eden ambalajı (‘steril ambalaj’) üzerindeki bilgiler
Aşağıdaki detaylar, steril ambalaj üzerinde bulunur:
steril ambalajın tanınmasına yönelik bir gösterge,
cihazın steril durumda olduğuna dair beyan,
sterilizasyon yöntemi,
imalatçının adı ve adresi,
cihazın tanımı,
cihaz klinik araştırma amaçlı ise, ‘klinik araştırmaya mahsustur’ ibaresi,
cihaz ısmarlama imal edilen bir cihaz ise, ‘ısmarlama imal edilen cihazdır’ ibaresi,
imalat ayı ve yılı,
cihazı güvenli bir şekilde kullanmaya veya yerleştirmeye yönelik süre sınırının en azından yıl ve ay bakımından ifade edilen kesin göstergesi,
kullanım öncesinde steril ambalaj hasar görmüş veya istenmeden açılmış ise, ne yapılacağı konusunda kullanma kılavuzunu kontrol etmeye yönlendiren bir talimat.

## Slide 40: Bölüm III– CİHAZLA BİRLİKTE TEMİN EDİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER
23. Madde Etiket ve kullanım kılavuzu
23.4. Kullanım kılavuzundaki bilgiler
Kullanım kılavuzu, aşağıdaki detayların tamamını içerir:
23.2. Kesimin (a), (c), (e), (f), (k), (l), (n) ve (r) bentlerinde atıfta bulunulan detaylar;
  cihazın adı veya ticari adı, imalatçının adı ve adresi, özel depolama kullanım koşulları, sterilizasyon bilgisi, tek kullanımlıksa belirtilmesi , insan vücudu tarafından absorbe ediliyorsa tüm bileşenleri
uygun olduğu hallerde, endikasyonlar, kontrendikasyonlar, hedef hasta grubu veya grupları ve hedeflenen kullanıcılar hakkında açık bir tanımlama ile birlikte cihazın kullanım amacı;
uygulanabildiği hallerde, beklenen klinik faydalara dair bir tanımlama;
uygulanabildiği hallerde, 32. maddede atıfta bulunulan güvenlilik ve klinik performans özetlerine bağlantılar;
cihazın performans karakteristikleri;
uygulanabildiği hallerde, sağlık profesyonellerine cihazın uygun olup olmadığını doğrulamak ve ilgili yazılım ve aksesuarları seçmek için imkân sağlayan bilgiler;
artık riskler, kontrendikasyonlar ve istenmeyen yan etkiler ile birlikte bu konuda hastaya iletilmesi gereken bilgiler;
NEW
SSCP

## Slide 41: Bölüm III– CİHAZLA BİRLİKTE TEMİN EDİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER
23. Madde Etiket ve kullanım kılavuzu
23.4. Kullanım kılavuzundaki bilgiler
Kullanım kılavuzu, aşağıdaki detayların tamamını içerir:
kullanıcının cihazı uygun şekilde kullanması için gerekli olan tanımlamalar; örn, cihazın ölçüm fonksiyonu varsa, bunun için iddia edilen doğruluk derecesi;
hasta güvenliğini sağlamak için gerekli olan dezenfeksiyon seviyeleri ve bu dezenfeksiyon seviyelerini gerçekleştirmek için mevcut bütün yöntemler dahil olmak üzere, sterilizasyon, nihai montaj, kalibrasyon, vb. gibi, cihaz kullanıma hazır olmadan önce cihazın hazırlık işlemleri veya kullanımı esnasında kullanımı ile ilgili ayrıntılar;
gerekli kurulumlar ile ilgili özel spesifikasyonlar ya da cihaz kullanıcısının ve/veya diğer kişilerin özel eğitimine ya da belirli yeterliliklerine yönelik gereklilikler;
ilgili olduğu yerde, aşağıdakilerle birlikte, cihazın doğru bir şekilde kurulup kurulmadığının ve güvenli şekilde ve imalatçı tarafından amaçlandığı gibi çalışmaya hazır olup olmadığının doğrulanması için gereken bilgiler:
  önleyici ve düzenli bakımın ve ön temizlik veya dezenfeksiyonların niteliği ve sıklığına dair ayrıntılar,
  cihazın sarf malzemesi bileşenlerinin tanımlanması ve bunların nasıl değiştirileceğinin tarifi,
  cihazın amaçlanan kullanım ömrü boyunca doğru ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli kalibrasyonlar hakkında bilgiler ve
  cihazların kurulum, kalibrasyon veya servis hizmetlerinde yer alan kişilerce karşılaşılan riskleri ortadan kaldırmaya yönelik yöntemler;

## Slide 42: Bölüm III– CİHAZLA BİRLİKTE TEMİN EDİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER
23. Madde Etiket ve kullanım kılavuzu
23.4. Kullanım kılavuzundaki bilgiler
Kullanım kılavuzu, aşağıdaki detayların tamamını içerir:
cihaz steril olarak tedarik ediliyorsa, cihazın kullanımından önce steril ambalajının hasar görmüş veya istenmeden açılmış olması durumuna yönelik talimatlar;
cihaz, kullanımdan önce sterilize edilmesi amacıyla steril olmayan durumda tedarik ediliyorsa, sterilizasyon için uygun talimatlar;
cihaz yeniden kullanılabilir ise, temizlik, dezenfeksiyon, ambalajlama dahil olmak üzere yeniden kullanıma izin vermeye yönelik uygun süreçler ve uygun olduğu hallerde cihazın piyasaya arz edildiği üye devlete veya üye devletlere uygun, yeniden sterilizasyona ilişkin valide edilmiş yöntem hakkında bilgiler. Ayrıca, malzeme bozulmasının belirtileri veya izin verilebilir azami yeniden kullanım sayısı gibi, cihazın artık yeniden kullanılmaması gerektiği zamanı belirlemek için bilgiler sağlanır;
uygun olduğu hallerde, genel güvenlilik ve performans gerekliliklerine uymak için cihazın sadece imalatçının sorumluluğu altında yenilenmesi şartıyla yeniden kullanılabileceğine dair bir gösterge;
cihaz, tek kullanımlık olduğuna dair bir işaret taşıyor ise, yeniden kullanıldığı takdirde bir risk oluşturabileceği imalatçı tarafından bilinen karakteristikler ve teknik faktörler hakkında bilgiler.
NEW

## Slide 43: Bölüm III– CİHAZLA BİRLİKTE TEMİN EDİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER
23. Madde Etiket ve kullanım kılavuzu
23.4. Kullanım kılavuzundaki bilgiler
Kullanım kılavuzu, aşağıdaki detayların tamamını içerir:
başka cihazlarla ve/veya genel amaçlı ekipmanlarla birlikte kullanımı amaçlanan cihazlar için:
  güvenli bir kombinasyon elde etmek üzere, bu tür cihazları veya ekipmanı tanımlamak için bilgiler ve/veya
  cihaz ve ekipman kombinasyonları üzerindeki bilinen kısıtlamalara ilişkin bilgiler;
cihaz tıbbi amaçlar için radyasyon yayıyorsa,
  yayılan radyasyonun niteliğine, türüne ve uygun olduğu hallerde, yoğunluğuna ve dağılımına ilişkin ayrıntılı bilgiler,
  cihazın kullanımı boyunca, hastayı, kullanıcıyı veya diğer kişileri istenmeyen radyasyondan koruma araçları;

## Slide 44: Bölüm III– CİHAZLA BİRLİKTE TEMİN EDİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER
23. Madde Etiket ve kullanım kılavuzu
23.4. Kullanım kılavuzundaki bilgiler
Kullanım kılavuzu, aşağıdaki detayların tamamını içerir:
kullanıcının ve/veya hastanın, uyarılar, tedbirler, kontrendikasyonlar, alınacak önlemler ve cihaza ilişkin kullanım sınırlamaları konusunda bilgilendirilmesine imkân veren bilgiler. Bu bilgiler, uygun olduğu hallerde, aşağıdakileri kapsar:
  cihaz arızası ya da cihazın performansında güvenliği etkileyebilecek değişiklikler meydana gelmesi durumunda uyarıları, tedbirleri ve/veya alınacak önlemleri,
  manyetik alanlar, harici elektriksel ve elektromanyetik etkiler, elektrostatik boşalma, tanı veya tedavi amaçlı prosedürlerle ilişkili radyasyon, basınç, nem veya sıcaklık gibi makul olarak öngörülebilir harici etkilere veya çevresel şartlara maruziyet ile ilgili uyarıları, tedbirleri ve/veya alınacak önlemleri,
  spesifik tanı amaçlı araştırmalar, değerlendirmeler veya tedavi amaçlı işlemler ya da diğer prosedürler sırasında cihazdan yayılan ve diğer ekipmanları etkileyen elektromanyetik girişim gibi cihazın makul olarak öngörülebilir yapısından kaynaklanan girişim riskleriyle ilgili uyarılar, tedbirler ve/veya alınacak önlemleri,
  cihaz, tıbbi ürünleri, insan veya hayvan kaynaklı dokuları veya hücreleri veya onların türevlerini ya da biyolojik maddeleri tatbik etme amaçlı ise, verilecek maddelerin seçimindeki sınırlamalar veya uyumsuzluk,
  cihazın bütünleşik bir parçası olarak cihaza dahil edilen tıbbi madde veya biyolojik malzemeyle ilgili uyarılar, tedbirler ve/veya sınırlamalar ve
  cihazın bütünleşik bir parçası olarak cihaza dahil edilen, CMR maddeler veya endokrin-bozucu maddeler içeren veya bunlardan oluşan ya da hastada veya kullanıcıda hassasiyete veya alerjik bir reaksiyona yol açabilecek malzemelerle ilgili tedbirler;

## Slide 45: Bölüm III– CİHAZLA BİRLİKTE TEMİN EDİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER
23. Madde Etiket ve kullanım kılavuzu
23.4. Kullanım kılavuzundaki bilgiler
Kullanım kılavuzu, aşağıdaki detayların tamamını içerir:
insan vücuduna girmesi amaçlanan ve insan vücudu tarafından absorbe edilen ya da insan vücudu içinde lokal olarak dağılan maddelerden veya madde kombinasyonlarından oluşan cihazlar söz konusu olduğunda, kontrendikasyonlar, istenmeyen yan etkiler ve aşırı dozla ilgili riskler ile birlikte, uygun olduğu hallerde, cihaz ve onun metabolizma ürünlerinin, diğer cihazlarla, tıbbi ürünlerle ve diğer maddelerle etkileşiminin genel profili ile ilgili uyarılar ve tedbirler;
implante edilebilir cihazlar söz konusu olduğunda, hastaların maruz kalabileceği malzemeler ve maddeler hakkında genel niteliksel ve niceliksel bilgiler;
cihazın, aksesuarlarının ve varsa birlikte kullanıldığı sarf malzemelerin güvenli bir şekilde bertarafını kolaylaştırmak için uyarılar veya alınacak tedbirler. Bu bilgiler, uygun olduğu hallerde, aşağıdakileri kapsar:
  enfeksiyon veya mikrobiyal tehlikeler örn. insan kaynaklı potansiyel olarak bulaşıcı maddelerle kontamine olan eksplantlar, iğneler veya cerrahi ekipmanlar ve
  keskin aletlerde olduğu gibi fiziksel tehlikeler.
NEW

## Slide 46: Bölüm III– CİHAZLA BİRLİKTE TEMİN EDİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER
23. Madde Etiket ve kullanım kılavuzu
23.4. Kullanım kılavuzundaki bilgiler
23.1. kullanım kılavuzu gerekli değilse, bu bilgiler talebi üzerine kullanıcıya erişilir kılınır;
meslekten olmayan kişilerce kullanımı amaçlanan cihazlar için, kullanıcının bir sağlık profesyoneline danışması gerektiği durumlar;
1(2) maddesi uyarınca bu Tüzük’ün kapsadığı cihazlar için, bir klinik faydanın yokluğuna ilişkin bilgiler ve cihazın kullanımıyla ilgili riskler;
kullanım kılavuzunun yayım tarihi veya revize edildiyse, kullanım kılavuzuna dair en son revizyonunun yayım tarihi ve tanımlayıcısı;
cihazla ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayların imalatçıya ve kullanıcının ve/veya hastanın yerleşik olduğu üye devletin yetkili otoritesine raporlanması gerektiğine ilişkin kullanıcıya ve/veya hastaya bir bildirim;
implante edilmiş bir cihazı olan hastaya 18. madde uyarınca sağlanacak bilgiler;
yazılım dahil olmak üzere, elektronik programlanabilir sistemler içeren cihazlar ya da kendileri cihaz olan yazılımlar için, donanım, BT ağları özellikleri ve yetkisiz girişlere karşı koruma dahil olmak üzere BT güvenlik önlemleri ile ilgili olarak, amaçlandığı şekilde yazılımın çalışması için gerekli olan asgari gereklilikler.
NEW
SINIF I VE IIA cihazlar